## Sheet1
安徽医科大学临床医学院实验台柜清单
房间号 | 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 最终数量 | 备注
201 台面颜色：皇家紫罗兰 该房间不需要地柜 | 1 | 边台 | 4500*750*800 | 台 | 1 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （201房间不需要地柜） 1、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 边台 | 4000*750*800 | 台 | 1 | 同上
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | 同上
| 4 | 中央台 | 3500*1500*800 | 台 | 1 | 同上
| 5 | 万向抽气罩 |  | 套 | 3 | 伸缩导管：Φ75mm 高密度PP材质。 转接头：采PP材质圆弧设计，具低阻力功能。 有效范围：900~1400mm,以固定架为中心最大活动半径可达1400mm。 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 关节连接杆：304不锈钢。 关节松紧旋钮：高密度PP材质、内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 气流调节阀：手动调节外部阀门按钮，控制进入之气流量。 集气罩：高密度PP材质。 固定底座：高密度PVC材质，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 万向抽气罩需符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准。
| 6 | 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 7 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 1 | 陶瓷水槽，灰色 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 8 | 耗材柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | (1)全钢结构. (2)柜体：1.0mm厚马钢冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门(器皿柜为上下玻璃门)。 (3)铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链；运动负重：不低于90kg(不低于100000次)。 (4)层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
| 9 | 样品柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | (1)全钢结构. (2)柜体：1.0mm厚马钢冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门(器皿柜为上下玻璃门)。 (3)铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链；运动负重：不低于90kg(不低于100000次)。 (4)层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
| 10 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | (1)全钢结构. (2)柜体：1.0mm厚马钢冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门(器皿柜为上下玻璃门)。 (3)铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链；运动负重：不低于90kg(不低于100000次)。 (4)层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
| 11 | 安全柜（带排风） | 900*450*1800 | 台 | 1 | 1、外部尺寸：H1800*W900*D450mm(±3%); 2、柜身壳体全部采用马钢不低于1.0mm的一级冷轧钢板， 柜体底座采用不低于2.0mm的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm,形成良好的防火绝缘。采用环氧树脂阿克苏静电喷涂，烘热固化处理。 2.产品依照GB/T 10125-2021进行盐雾试验，依照GB/T6461-2002金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于10级。 3、每台产品配置三块层板，层板采用镀锌钢板，承载面采用加固设计，单块层板的承载量不小于120kg,每块层板上配一个PP托盘。3.1、PP板材需具有阻燃功能，其中板材垂直燃烧阻燃级别达到V-0级别，依据GB/T24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。 4、锁具：双机械锁具，实现双人双锁管理，锁具配置符合GA/T 73标准，完全符合公安、安监等部门关 于易制爆危化品储存的检查要求。符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。 5、≥2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范； 6、配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；警示标识：专业规范的警示，反光、烟雾中可视，提供了额外的安全保障； 7、采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，门缝不得大于3mm,且门缝上下大小一致； 8、(优先考虑满足此条要求的产品，但不是否决条款) 整柜需具备抗爆功能：依照GA871-2010进行抗爆检测，内爆试验柜体可抵抗不小于5g当量TNT爆炸冲击波，柜体外表面完好，未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。外爆试验柜体可抵抗不小于10g当量TNT爆炸冲击波，柜体未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。柜体内部中央放置的化学品试剂瓶及定量瓶完好，未破损及倾倒。
| 12 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 24 | 即，钢制岛式插座
| 13 | 插座 | 五孔 | 个 | 24
| 14 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
209 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | 边台 | 600*750*800 | 台 | 1 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 边台 （移动柜体2个，不是落地柜） | 6000*750*800 | 台 | 1 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）可移动柜体、（不要抽屉） （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | 同上
| 4 | 边台试剂架 （单层，高度600mm） | 5800*250*600 | 台 | 1 | 1、钢制结构，钢化玻璃层板； 2、立柱采用优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。可在立柱上安装插座、水考克及气考克，可灵活组合，方便使用。 3、层板：底托采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级； 4、电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。
| 5 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 7 | 钢制
| 6 | 插座 | 单面双联 五孔 |  | 7 | 单面双联，安装在电源盒上面
|  |  | 普通五孔 | 套 | 10 | 五孔，安装在试剂架立柱上
| 7 | 实验椅 |  | 套 | 10 | PU凳面，不锈钢支撑，气压升降，带靠背，升降高度42cm~57cm
| 8 | 电路改造 |  | 项 | 1
502台面颜色：亚马逊蓝 | 1 | 中央实验台 | 4000*1500*800 | 台 | 3 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 9.端头的水槽台台面采用上海榕德品牌25mm厚碟型沥水槽陶瓷台面，工艺要求：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为台面为四周一体阻水边工艺的碟形台面，有倾斜角度的沥水槽工艺有沥水导流功能，沥水槽表面釉面为未被破坏的一体釉面。配套同品牌1500*145*20mm陶瓷材质挡水板。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 中央试剂架 （单层，高度900mm） | 3250*350*900 | 台 | 3 | 1、钢制结构，钢化玻璃层板； 2、立柱采用优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。可在立柱上安装插座、水考克及气考克，可灵活组合，方便使用。 3、层板：底托采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级； 4、电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。
| 3 | 边台 | 6300*750*800 | 台 | 1 | 同上
| 4 | 边台 | 5000*750*800 | 台 | 1 | 同上
| 5 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 台 | 1 | 1.结构：全钢型通风柜 2.外形尺寸：W1200mm*D850mm*H2350mm 3、柜体：为全钢结构，上部柜体（排气柜）与下部柜体（储物柜）采用上下分体结构。外壳材料通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与钢制外壳间预留有150mm空间供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。表面经酸洗磷化，环氧树脂粉沫静电喷涂，化学防锈处理，表面光滑且耐酸碱腐蚀，喷涂钢板需符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 4、上柜体：钢制，内有三级导流板，可活动，内无任何金属外露。均采用插接件连接，有三处补风口，操作口面风速3-5m/s。 5、台面要求：同实验台台面要求，颜色与实验室台面颜色一致。 6、内衬板及导流板：采用5mm厚实验室专用通风柜弗纤板。满足以下性能 （1）耐高温性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：表面未产生裂纹。 （2）表面耐污染性能：对不少于10项化学试剂进行检测，其中至少盐酸、浓硫酸、氢氟酸、氢氧化钠饱和溶液且检测结果为5级（无明显变化）。 7、视窗：采用钢化安全玻璃，无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置，通风柜升降视窗采用含钢丝的齿形传动带传动，同步传动轮间设有机床标准同步轴。滑动部分采用耐腐耐磨新型复合材料。 8、插座：通风柜电源为防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 9、照明：采用隐藏式30W日光灯照明，光源和气体隔离。 10、控制操作面板：采用优质防水触摸式液晶面板开关。 11、不锈钢合页：耐腐蚀、承重、经久耐用。不锈钢合页需通过GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准检验。 12、移动门玻璃：6mm厚钢化安全玻璃（有CCC安全标志）
| 6 | 三联水龙头 |  | 套 | 3 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 7 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 3 | 陶瓷水槽，灰色 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 8 | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 1、主体：高度≥220mm,加厚H59铜质,符合YS/T 910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟。 4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便。 5、水压：耐水压≥7巴。 6、符合GB/T 38144-2019标准，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，（提供国家节水器具产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 7、▲中性盐雾试验24h：符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。 8、台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级。
| 9 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 3 | 实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后，可保证稳固性。避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿(试管等)掉落及破碎。 1.材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染(无异味),不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2.抗拉强度：根据ASTMD638-03塑料拉伸性能的试验方法，抗拉强度达到257kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD638-03试验方法的测试报告) 3.抗弯强度：根据ASTM D790-03未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，抗弯强度达到558kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD7 90-03试验方法的测试报告) 4.耐化学试剂性能：按照GB/T 11547-2008标准，将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠的试剂中48小时，样块无可见变化。(可提供：获得CMA和CNAS认证的检测机构出具符合GB/T 11547-2008的检测报告)
| 10 | 万向抽气罩 | 三节式 | 套 | 6 | 伸缩导管：Φ75mm 高密度PP材质。 转接头：采PP材质圆弧设计，具低阻力功能。 有效范围：900~1400mm,以固定架为中心最大活动半径可达1400mm。 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 关节连接杆：304不锈钢。 关节松紧旋钮：高密度PP材质、内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 气流调节阀：手动调节外部阀门按钮，控制进入之气流量。 集气罩：高密度PP材质。 固定底座：高密度PVC材质，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 万向抽气罩需符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准。
| 11 | 高柜 | 2600*450*3000 | 组 | 1 | 全木结构，E0级板材，采用10*5框架结构，采用上下两组对开门方式，上小下大。
| 12 | 实验桌 | 1000*600 | 台 | 6 | 全木结构，E0级板材，含活动柜
| 13 | 实验椅 |  | 台 | 6 | PU凳面，不锈钢支撑，带靠背
| 14 | 实验凳 |  | 个 | 35 | 升降高度57cm~82cm 1、PU双钢圈凳面，不锈钢支撑、气压升降，脚钉款。 2、符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件外观要求管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；焊接件处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹均匀；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。塑料件外观无裂纹、明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表同塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；结构安全：人体接触或收藏物品的部位没有毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合牢固无松动，无少件、漏钉、透钉。
| 15 | 304不锈钢双层小推车 | 800mm*500mm*900mm | 个 | 2 | 一体焊接、四面高围栏设计，静音、防锈、耐腐蚀、抗震实验室用不锈钢双层小推车
| 16 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
| 17 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 30 | 钢制
| 18 | 插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 30
504 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | 中央实验台 | 2450*900*850 | 台 | 6 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 高柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | （1）全钢结构. （2）柜体：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门。 （3）铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链;运动负重：不低于90kg（不低于100000次）。 （4）层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
| 3 | 边台 | 5000*750*850 | 台 | 1 | 同上
| 4 | 边台 | 6250*750*850 | 台 | 2 | 同上
| 5 | 天平台 | 900*600*850 | 台 | 1 | 全钢结构，15mm厚大理石台面
| 6 | 讲台 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 全钢框架结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 7 | 三联水龙头 |  | 套 | 3 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 8 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 3 | 陶瓷水槽，灰色 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 9 | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 1、主体：高度≥220mm,加厚H59铜质,符合YS/T 910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟。 4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便。 5、水压：耐水压≥7巴。 6、符合GB/T 38144-2019标准，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，（提供国家节水器具产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 7、▲中性盐雾试验24h：符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。 8、台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级。
| 10 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 | 实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后，可保证稳固性。避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿(试管等)掉落及破碎。 1.材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染(无异味),不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2.抗拉强度：根据ASTMD638-03塑料拉伸性能的试验方法，抗拉强度达到257kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD638-03试验方法的测试报告) 3.抗弯强度：根据ASTM D790-03未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，抗弯强度达到558kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD7 90-03试验方法的测试报告) 4.耐化学试剂性能：按照GB/T 11547-2008标准，将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠的试剂中48小时，样块无可见变化。(可提供：获得CMA和CNAS认证的检测机构出具符合GB/T 11547-2008的检测报告)
| 11 | 实验凳 |  | 个 | 35 | 升降高度57cm~82cm 1、PU双钢圈凳面，不锈钢支撑、气压升降，脚钉款。 2、符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件外观要求管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；焊接件处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹均匀；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。塑料件外观无裂纹、明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表同塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；结构安全：人体接触或收藏物品的部位没有毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合牢固无松动，无少件、漏钉、透钉。
| 12 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
| 13 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 14 | 钢制
| 14 | 插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 14
614 | 1 | 高柜 | 900*450*1800 | 台 | 9 | （1）全钢结构. （2）柜体：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门。 （3）铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链;运动负重：不低于90kg（不低于100000次）。 （4）层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门。
| 2 | 货架 | 1500*500*1800 | 台 | 12 | 全钢结构
| 3 | 高温矮台 （不要抽屉） | 900*750*300 | 台 | 1 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用15mm厚实验室专用大理石台面。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （五）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
604 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | 边台 | 4000*750*800 | 台 | 1 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 边台 | 5000*750*800 | 台 | 1 | 同上
| 3 | 中央台 | 4000*1500*800 | 台 | 3 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 9.端头的水槽台台面采用上海榕德品牌25mm厚碟型沥水槽陶瓷台面，工艺要求：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为台面为四周一体阻水边工艺的碟形台面，有倾斜角度的沥水槽工艺有沥水导流功能，沥水槽表面釉面为未被破坏的一体釉面。配套同品牌1500*145*20mm陶瓷材质挡水板。 （三）铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 4 | 中央试剂架 （双层） | 2500*400*750 | 台 | 3 | 1、钢制结构，钢化玻璃层板； 2、立柱采用优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。可在立柱上安装插座、水考克及气考克，可灵活组合，方便使用。 3、层板：底托采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级； 4、电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。
| 5 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | (1)全钢结构. (2)柜体：1.0mm厚马钢冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门(器皿柜为上下玻璃门)。 (3)铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链；运动负重：不低于90kg(不低于100000次)。 (4)层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
| 6 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | (1)全钢结构. (2)柜体：1.0mm厚马钢冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门(器皿柜为上下玻璃门)。 (3)铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链；运动负重：不低于90kg(不低于100000次)。 (4)层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
| 7 | 通风柜 | 1800*850*2350 | 台 | 1 | 1.结构：全钢型通风柜 2.外形尺寸：W1200mm*D850mm*H2350mm 3、柜体：为全钢结构，上部柜体（排气柜）与下部柜体（储物柜）采用上下分体结构。外壳材料通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与钢制外壳间预留有150mm空间供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。表面经酸洗磷化，环氧树脂粉沫静电喷涂，化学防锈处理，表面光滑且耐酸碱腐蚀，喷涂钢板需符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 4、上柜体：钢制，内有三级导流板，可活动，内无任何金属外露。均采用插接件连接，有三处补风口，操作口面风速3-5m/s。 5、台面要求：同实验台台面要求，颜色与实验室台面颜色一致。 6、内衬板及导流板：采用5mm厚实验室专用通风柜弗纤板。满足以下性能 （1）耐高温性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：表面未产生裂纹。 （2）表面耐污染性能：对不少于10项化学试剂进行检测，其中至少盐酸、浓硫酸、氢氟酸、氢氧化钠饱和溶液且检测结果为5级（无明显变化）。 7、视窗：采用钢化安全玻璃，无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置，通风柜升降视窗采用含钢丝的齿形传动带传动，同步传动轮间设有机床标准同步轴。滑动部分采用耐腐耐磨新型复合材料。 8、插座：通风柜电源为防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 9、照明：采用隐藏式30W日光灯照明，光源和气体隔离。 10、控制操作面板：采用优质防水触摸式液晶面板开关。 11、不锈钢合页：耐腐蚀、承重、经久耐用。不锈钢合页需通过GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准检验。 12、移动门玻璃：6mm厚钢化安全玻璃（有CCC安全标志）
| 8 | 三联水龙头 |  | 套 | 6 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 9 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 6 | 陶瓷水槽，灰色 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 10 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 | 实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后，可保证稳固性。避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿(试管等)掉落及破碎。 1.材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染(无异味),不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2.抗拉强度：根据ASTMD638-03塑料拉伸性能的试验方法，抗拉强度达到257kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD638-03试验方法的测试报告) 3.抗弯强度：根据ASTM D790-03未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，抗弯强度达到558kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD7 90-03试验方法的测试报告) 4.耐化学试剂性能：按照GB/T 11547-2008标准，将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠的试剂中48小时，样块无可见变化。(可提供：获得CMA和CNAS认证的检测机构出具符合GB/T 11547-2008的检测报告)
| 11 | 洗眼器 | 台式 | 套 | 1 | 1、主体：高度≥220mm,加厚H59铜质,符合YS/T 910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟。 4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便。 5、水压：耐水压≥7巴。 6、符合GB/T 38144-2019标准，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，（提供国家节水器具产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 7、▲中性盐雾试验24h：符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。 8、台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级。
| 12 | 小水杯 | 260*140*180 | 个 | 18 | PP一体成型杯槽
| 13 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
| 14 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 45 | 安装在台面上，边台9个，中央台各12个合计36
| 15 | 插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 57 | 边台9个，中央台各12个合计36，试剂架各4个共12个。
608 台面颜色：皇家紫罗兰 | 1 | 中央台 | 5000*750*800 | 台 | 1 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 边台 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 同上
| 3 | 讲台 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 全钢框架结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 4 | 高柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | （1）全钢结构. （2）柜体：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门。 （3）铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链;运动负重：不低于90kg（不低于100000次）。 （4）层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门。
| 5 | 超净工作台 | 1520*810*1700 | 台 | 8 | 控制方式：调压控制 显示方式： LED 空气流向：垂直流 风机类型：优质离心风机 灭菌方式：高效紫外线杀菌 ☆洁净等级：工作区内≥0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升（ISO 5级） ☆菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿） ☆风速调节范围： 0.3m/s ~ 0.6 m/s（七级可调） 噪音水平： ≤65dB（A） 振动半峰值：≤5μm 照度： ≧300Lx 初阻力（Pa）： ≤120（在最大风量下） 净重（kg）: 215 功率（w）： 680 电源： AC 220V 50/60Hz
| 6 | 超净工作台 | 1300*550*1700 | 台 | 3 | 同上
| 7 | 三联水龙头 |  | 套 | 2 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 8 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 2 | 陶瓷水槽 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 9 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
| 10 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 13 | 钢制，讲台1个，中央台12个
| 11 | 插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 13 | 讲台1个，中央台12个
612：黑色实芯理化板台面 | 1 | 边台 | 1200*750*800 | 台 | 1 | （一）全钢结构，采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： 1、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； 2、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； 3、物理性能需提供符合GB/T17657-2022等标准报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.5mm，表面耐磨性能≥1125r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落； 4、甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 5、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； 6、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行567小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 7、具有欧盟指令（ROHS）检验报告； 8、具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； (二)柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用马钢≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准(或GB24820-2009标准)经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≥10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 (三)铰链：DTC品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； (四)柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂防腐处理。 (五)抽屉导轨：DTC品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 (六)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm
| 2 | 高柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | （1）全钢结构. （2）柜体：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门。 （3）铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链;运动负重：不低于90kg（不低于100000次）。 （4）层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
| 3 | 转角台 | 1000*1000*800 | 台 | 1 | 同上
| 4 | 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 5 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 1 | 陶瓷水槽 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 6 | 滴水架 | 27棒 | 套 | 1 | 实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后，可保证稳固性。避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿(试管等)掉落及破碎。 1.材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染(无异味),不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2.抗拉强度：根据ASTMD638-03塑料拉伸性能的试验方法，抗拉强度达到257kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD638-03试验方法的测试报告) 3.抗弯强度：根据ASTM D790-03未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，抗弯强度达到558kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD7 90-03试验方法的测试报告) 4.耐化学试剂性能：按照GB/T 11547-2008标准，将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠的试剂中48小时，样块无可见变化。(可提供：获得CMA和CNAS认证的检测机构出具符合GB/T 11547-2008的检测报告)
| 7 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
| 8 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 11 | 钢制
| 9 | 插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 11 | 放置于L型边台上
| 10 | 旧货物搬运费 |  | 项 | 1 | 16m实验台拆除，搬运及安装，部分台面更换（长度小于2米，宽度750mm）
2#
南202 台面颜色：亚马逊蓝 | 1 | 中央实验台 | 5950*1500*800 | 台 | 3 | 全钢结构：柜体凹陷型，全钢实验台符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 (一)台面：▲1.采用上海榕德20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体(非后期染色处 理)经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg,保压不少于600h,样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸 外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级(无可见 变化)。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供 权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书，规格型号包括：普通平板陶瓷板，单边凹槽陶瓷板，普通碟型陶瓷板，沥水碟型陶瓷板。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/m²;标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 9.端头的水槽台台面采用上海榕德品牌25mm厚碟型沥水槽陶瓷台面，工艺要求：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为台面为四周一体阻水边工艺的碟形台面，有倾斜角度的沥水槽工艺有沥水导流功能，沥水槽表面釉面为未被破坏的一体釉面。配套同品牌1500*145*20mm陶瓷材质挡水板。 (二)柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用马钢≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准(或GB24820-2009标准)经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≥10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 (三)铰链：DTC品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； (四)柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂防腐处理。 (五)抽屉导轨：DTC品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 (六)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 实验圆凳 |  | 个 | 60 | 升降高度57cm~82cm 1、PU双钢圈凳面，不锈钢支撑、气压升降，脚钉款。 2、符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，金属件外观要求管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；焊接件处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹均匀；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。塑料件外观无裂纹、明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表同塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；结构安全：人体接触或收藏物品的部位没有毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合牢固无松动，无少件、漏钉、透钉。
| 3 | 边台 | 4000*750*800 | 台 | 1 | 全钢框架结构：带两组活动柜体，全钢实验台符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 (一)台面：▲1.采用上海榕德20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体(非后期染色处 理)经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg,保压不少于600h,样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸 外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级(无可见 变化)。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供 权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书，规格型号包括：普通平板陶瓷板，单边凹槽陶瓷板，普通碟型陶瓷板，沥水碟型陶瓷板。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/m²;标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 (二)柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用马钢≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准(或GB24820-2009标准)经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≥10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 (三)铰链：DTC品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； (四)柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂防腐处理。 (五)抽屉导轨：DTC品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 (六)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 4 | 教师讲台 | 1500*750*800 | 台 | 1 | 同上
| 5 | 三联水龙头 |  | 套 | 6 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 6 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 6 | 陶瓷水槽 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 7 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 10 | 钢制
| 8 | 插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 46
| 9 | 试剂架 | 5200*400*350 | 台 | 3 | 1、钢制结构，钢化玻璃层板。 2、立柱采用马钢优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末阿克苏静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。可在立柱上安装插座、水考克及气考克，可灵活组合，方便使用。 3、层板：底托采用1.0mm马钢优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。采用马钢≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准(或GB24820-2009标准)经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≥10级； 4、电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采用1.0mm马钢优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理。 5、具有中国环境标志产品认证证书的产品为加分项。
| 10 | 滴水架 | PP材质，27棒 | 个 | 6 | 实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后，可保证稳固性。避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿(试管等)掉落及破碎。 1.材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染(无异味),不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2.抗拉强度：根据ASTMD638-03塑料拉伸性能的试验方法，抗拉强度达到257kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD638-03试验方法的测试报告) 3.抗弯强度：根据ASTM D790-03未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，抗弯强度达到558kgf/cm2。(可提供：第三方检测机构出具的ASTMD7 90-03试验方法的测试报告) 4.耐化学试剂性能：按照GB/T 11547-2008标准，将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠的试剂中48小时，样块无可见变化。(可提供：获得CMA和CNAS认证的检测机构出具符合GB/T 11547-2008的检测报告)
| 11 | 洗眼器 | 台式 | 套 | 1 | 1、主体：高度≥220mm,加厚H59铜质，符合YS/T910 -2013黄铜中铜量的测定碘量法，铜含量；铜含量≥5 9.3%,提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和，去除水 中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟。 4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便。 5、水压：耐水压≥7巴。 6、符合GB/T 38144-2019标准，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，(提供国家节水器具产品质量监督检验中心出具的检测报告)。 7、▲中性盐雾试验24h: 符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。。 8、台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018 方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级。
| 12 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
北602 台面颜色：德国玛瑙灰 | 1 | 中央实验台 | 6000*1500*800 | 台 | 1 | 全钢框架结构：带四周挡板，全钢实验台符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 (一)台面：▲1.采用上海榕德20mm厚实验室专用陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体(非后期染色处 理)经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg,保压不少于600h,样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸 外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级(无可见 变化)。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供 权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书，规格型号包括：普通平板陶瓷板，单边凹槽陶瓷板，普通碟型陶瓷板，沥水碟型陶瓷板。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/m²;标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 9.端头的水槽台台面采用上海榕德品牌25mm厚碟型沥水槽陶瓷台面，工艺要求：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为台面为四周一体阻水边工艺的碟形台面，有倾斜角度的沥水槽工艺有沥水导流功能，沥水槽表面釉面为未被破坏的一体釉面。配套同品牌1500*145*20mm陶瓷材质挡水板。 (二)柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用马钢≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准(或GB24820-2009标准)经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≥10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 (三)铰链：DTC品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； (四)柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂防腐处理。 (五)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 12 | 钢制
| 3 | 插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 12
| 4 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 6 | 陶瓷水槽，灰色 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 5 | 三联水龙头 |  | 套 | 6 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 6 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
北606 台面颜色：德国玛瑙灰 | 1 | 实验桌 | 2000*1000*800 | 台 | 4 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2024《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 （一）台面：▲1.采用上海榕德20mm厚实验室专用德国玛瑙灰色陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 （二）柜体及门板、抽屉、层板及背板：柜体呈凹陷型，均采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准（或GB24820-2009标准）经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≧10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 （三）铰链：一线品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； （四）柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理。 （五）抽屉导轨：一线品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 （六）背板：在柜子后面安装可拆卸的检修孔背板,便于公用设施的安装和维护。 （七）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 电源盒 | 钢制 | 套 | 12 | 钢制
| 3 | 插座 | 单面双联 五孔 | 套 | 12
| 4 | 电路改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
北605 台面颜色：德国玛瑙灰 | 1 | 普通桌 | 2000*1000*800 | 台 | 5 | 框架结构：（一）台面：▲1.采用上海榕德20mm厚实验室专用德国玛瑙灰色陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg，保压不少于600h，样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级（无可见变化）。 ★6、质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，需提供权威机构出具的独立慧鉴产品认证证书。 ★7、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/㎡；标准差≤0.25。 8.需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 。 （二）调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm。
| 2 | 边台 | 6000*750*800 | 台 | 1 | 全钢结构：全钢实验台符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准中的相关要求。 (一)台面：▲1.采用上海榕德20mm厚实验室专用德国玛瑙灰色陶瓷台面，陶瓷台面采用一体高温煅烧而成，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和色彩坯体(非后期染色处 理)经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面技术参数满足以下所有指标： 1、耐污染性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为5级。 2、承载性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：重量不低于750kg,保压不少于600h,样品无破坏。 ★3、湿膨胀：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为≤0.04mm/m。 4、甲醛：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为未检出。 5、耐化学腐蚀性：提供检测机构出具的检测报告，对49项化学试剂进行检测，测试结果符合台面除氢氟酸 外至少抗“48”种化学品且检测结果为0级(无可见 变化)。 ★6、冲击韧性：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为平均值≥1.48KJ/m²;标准差≤0.25。 7、需提供质量承诺书以及提供台面品牌厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告须标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 (二)柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用马钢≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准(或GB24820-2009标准)经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≥10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 (三)铰链：DTC品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； (四)柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂防腐处理。 (五)抽屉导轨：DTC品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 (六)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm
| 3 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 2 | 陶瓷水槽，灰色 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 4 | 三联水龙头 |  | 套 | 2 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 5 | 水电改造 |  | 项 | 1 | 根据cad图纸施工
北406、北408 台面：黑色理化板 | 1 | 水槽台 | 1000*750*800 | 台 | 9 | （一）全钢结构，采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： 1、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； 2、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； 3、物理性能需提供符合GB/T17657-2022等标准报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.5mm，表面耐磨性能≥1125r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落； 4、甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 5、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； 6、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行567小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 7、具有欧盟指令（ROHS）检验报告； 8、具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； (二)柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用马钢≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准(或GB24820-2009标准)经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≥10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 (三)铰链：DTC品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； (四)柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂防腐处理。 (五)抽屉导轨：DTC品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 (六)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm
| 2 | 水槽台移装服务（利旧，不用购置） |  | 台 | 3 | 3组水槽台现置于仓库，现处于“零件”状态，需搬出重组，安装插座、排水 桌面开孔，穿线埋线
| 3 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 9 | 陶瓷水槽，6个灰色，3个黑色 1、陶瓷水槽耐化学性能：提供检测机构的检测报告，测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，检测结果为无明显变化。 2、陶瓷水槽溢流功能：提供检测机构出具的检测报告，标准要求应保持5min不溢流，检测结果为无溢流。
| 4 | 三联水龙头 |  | 套 | 9 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
| 5 | 台柜重组改造服务+水电铺设服务 |  | 间 | 4 | 北406、北408，安装插座、排水 北405、北410，桌面开孔，穿线埋线
备注：实验家具为全钢落地结构。
PF-01（502.504） | 1 | 排风风管 | Φ110 | 米 | 7 | PP材质
| 2 | 排风风管 | Φ160 | 米 | 12 | PP材质
| 3 | 排风风管 | Φ200 | 米 | 2 | PP材质
| 4 | 排风风管 | Φ250 | 米 | 13 | PP材质
| 5 | 排风风管 | Φ350 | 米 | 4 | PP材质
| 6 | 排风风管 | 630*400 | 米 | 34 | PP材质
| 7 | 弯头 | Φ110 | 个 | 6 | PP材质
| 8 | 弯头 | Φ160 | 个 | 3 | PP材质
| 9 | 弯头 | Φ250 | 个 | 4 | PP材质
| 10 | 三通 | 630*400\630*400\250*250 | 个 | 2 | PP材质
| 11 | 三通 | Φ110\Φ110\Φ160 | 个 | 3 | PP材质
| 12 | 三通 | Φ200\Φ200\Φ160 | 个 | 1 | PP材质
| 13 | 三通 | Φ250\Φ250\Φ160 | 个 | 5 | PP材质
| 14 | 变径 | Φ160\Φ200 | 个 | 1 | PP材质
| 15 | 变径 | Φ160\Φ250 | 个 | 2 | PP材质
| 16 | 变径 | Φ200\Φ250 | 个 | 1 | PP材质
| 17 | 变径 | Φ250\Φ350 | 个 | 1 | PP材质
| 18 | 控制开关 |  | 套 | 3 | 86型液晶面板
| 19 | 电动风阀 | Φ200 | 套 | 1 | PP材质
| 20 | 电动风阀 | Φ250 | 套 | 3 | PP材质
| 21 | 操作显示板 |  | 套 | 1 | 显示实时面风速、视窗高度、阀门开度、排补风量、温度、运行状态颜色切换显示， 独立设置紧急排风、自动视窗、静音、电源、照明、设置等按键
| 22 | 集成变风量控制器 |  | 套 | 1 | 配置RS485 Modbus RTU通 信接口，支持WIFI扩展接口， 系统具备可扩展自动视窗套件，灭火 套件，上位机控制
| 23 | 位移传感器 |  | 套 | 1 | 包塑不锈钢拉绳，内置精度电阻制造而成，测量精度±0.2%,测量范围0 - 1M或0 - 2M, 响应时间<1ms,模拟输出0 - 5V DC信号，军工塑制材料，耐温绝缘、抗干扰性强
| 24 | 电动调节阀执行机构 |  | 套 | 1 | SS-VAV-DN250L变风量蝶阀，注塑一体成型确保高强度及 耐用性，pp材质高耐腐蚀性，带气密环确保高气密性无啸叫。 采用文丘里环型流量检测段精确测量，配置风阀快速执行器模 拟量高精度控制，全程时间2.5S
| 25 | 电缆及线管 |  | 项 | 1 | 江扬
| 26 | 防火阀 | 630*400 | 套 | 1 | 钢制
| 27 | 安装辅材 |  | 项 | 1 | 国标/GB
| 28 | 打洞 |  | 项 | 4 | 开孔连接至风井主管道
| 29 | 修复 |  | 项 | 4
PF-02（604） | 1 | 排风风管 | Φ250 | 米 | 5 | PP材质
| 2 | 弯头 | Φ250 | 个 | 2 | PP材质
| 3 | 操作显示板 |  | 套 | 1 | 显示实时面风速、视窗高度、阀门开度、排补风量、温度、运行状态颜色切换显示， 独立设置紧急排风、自动视窗、静音、电源、照明、设置等按键
| 4 | 集成变风量控制器 |  | 套 | 1 | 配置RS485 Modbus RTU通 信接口，支持WIFI扩展接口， 系统具备可扩展自动视窗套件，灭火 套件，上位机控制
| 5 | 位移传感器 |  | 套 | 1 | 包塑不锈钢拉绳，内置精度电阻制造而成，测量精度±0.2%,测量范围0 - 1M或0 - 2M, 响应时间<1ms,模拟输出0 - 5V DC信号，军工塑制材料，耐温绝缘、抗干扰性强
| 6 | 电动调节阀执行机构 |  | 套 | 1 | SS-VAV-DN250L变风量蝶阀，注塑一体成型确保高强度及 耐用性，pp材质高耐腐蚀性，带气密环确保高气密性无啸叫。 采用文丘里环型流量检测段精确测量，配置风阀快速执行器模 拟量高精度控制，全程时间2.5S
| 7 | 电缆及线管 |  | 项 | 1 | 江扬
| 8 | 防火阀 | Φ250 | 套 | 1 | 钢制
| 9 | 安装辅材 |  | 项 | 1 | 国标/GB
| 10 | 打洞 |  | 项 | 1 | 开孔连接至风井主管道
| 11 | 修复 |  | 项 | 1
PF-03（201） | 1 | 排风风管 | Φ110 | 米 | 13 | PP材质
| 2 | 排风风管 | Φ160 | 米 | 2 | PP材质
| 3 | 排风风管 | Φ200 | 米 | 3 | PP材质
| 4 | 弯头 | Φ110 | 个 | 5 | PP材质
| 5 | 三通 | Φ160\Φ160\Φ110 | 个 | 1 | PP材质
| 6 | 三通 | Φ200\Φ200\Φ110 | 个 | 1 | PP材质
| 7 | 变径 | Φ110\Φ160 | 个 | 1 | PP材质
| 8 | 变径 | Φ160\Φ200 | 个 | 1 | PP材质
| 9 | 风机 | 910m³/h，665pa | 台 | 1
| 10 | 活性炭吸附箱 | 910m³/h，800*400 | 台 | 1
| 11 | 70℃防火阀 | Φ200 | 个 | 1 | 钢制
| 12 | 止回阀 | Φ200 | 个 | 1 | PP材质
| 13 | 电动风阀 | Φ200 | 个 | 1 | PP材质
| 14 | 控制开关 |  | 个 | 1 | 86型液晶面板
| 15 | 风机电缆 |  | 米 | 3 | 江扬
| 16 | 控制线 |  | 米 | 3 | 江扬
| 17 | 穿线管 |  | 米 | 6 | 江扬
| 18 | 安装辅材及配件 |  | 项 | 1 | 国标/GB
| 19 | 打洞 |  | 项 | 1
| 20 | 修复 |  | 项 | 1
相关要求： 1.实验台面正面需带品牌logo，施工前提供台面厂家下料单。实验台为全钢落地结构。 2.所有钢板喷涂前的裸板不低于1.0mm，喷涂后，90%以上区域厚度不低于1.1mm 3.所有通风管道的接头，做全封闭焊接 4.相关产品提供参考品牌或指定、限定品牌（投标前，无授权要求，中标后提供授权书） （1）滴水架：限定上海台雄品牌，产品上需有品牌logo （2）喷涂：限定阿克苏粉末，喷涂前需联系校方到现场确认后，方可开展喷涂，确保使用阿克苏粉末，并同步开展未喷涂前钢板厚度的测量 （3）PP板材限定：宏佳华、树佳、新美乐、劳士领 （4）钢板：不低于马钢、宝钢、首钢等一线品牌 （5）电动风阀、均衡阀：不低于昕展，顺风、昊星、上海台雄等品牌 （6）紧急喷淋装置：参考润旺达、上海台雄品牌 （7）安全柜：参考埃德伯格品牌 （8）铰链及滑轨：参考DTC （9）陶瓷台面：参考上海榕德 （10）水盆、水嘴、龙头限定：润旺达、上海台雄、科恩 5.报价包含墙面掏洞、卫生清洁、实验室内现有设备保护、水电接线费用等，未注明物资或相关服务及相关工程施工量请勘察现场条件，确保整体交付； 6.本项目隐蔽工程内容，需经业主初步验收后，方可进行下段工序的施工； 7.未特殊注明的插座，均为5孔10A插座，需使用一线品牌（实验室专用带防水盖的小型五孔插座，实物上可以没有品牌型号标签），进入实验室参与水、电改造的人员，需具有相关资质，每个中央实验台使用独立回路4平方线缆；插座电线2.5平方，电线为一线品牌，施工前与使用方确认管线路线及施工方案。 8.水路需要穿楼板，从楼下屋顶走管，管外径要做防水措施，施工前与使用方确认管径及路线及施工方案。 9.安装施工团队需为厂家自有团队，投标文件中提供团队人员社保工伤险等相关证明材料，在后期施工时查验。 10.各类产品需严格按照技术参数交付，安装完成后要检查横平竖直，缝隙整齐，不以地面不平找原因。否则要求退回重做，计入延期时间。 11.各单位在投标时，提供通风系统设计图供评审（纸质版）。

## Sheet2
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 参考单价/元 | 总价 | 备注
1 | 中央实验台 | 6000*1500*800mm | 台 | 3 | 20400 | 61200 | 上海榕德20mm陶瓷台面，台面、柜体颜色可根据客户要求选择
2 | 实验边台 | 3000*750*800mm | 台 | 1 | 5100 | 5100 | 上海榕德20mm陶瓷台面，台面、柜体颜色可根据客户要求选择
3 | 实验边台 | 5700*750*800mm | 台 | 1 | 9690 | 9690 | 上海榕德20mm陶瓷台面，台面、柜体颜色可根据客户要求选择
4 | 实验凳 |  | 个 | 46 | 80 | 3680 | PU凳面，不锈钢支撑、气压升降
5 | 试剂柜 | 900*450*1800mm | 个 | 2 | 1100 | 2200 | 全钢结构
6 | 实验室专用水槽 | 550*450*310 | 个 | 13 | 320 | 4160 | PP材质
7 | 三联水龙头 |  | 个 | 13 | 200 | 2600
8 | 空调（柜式） | 3P | 台 | 2 | 4600 | 9200 | 美的
9 | 桌面专业插座 |  | 个 | 60 | 40 | 2400 | 203实验室内要保证有40个插座其中边台上4个。219边台上要有6个插座。已建好的实验室206加装20个插座
10 | 教师讲台 | 1500*600*800 | 台 | 1 | 2550 | 2550 | 上海榕德20mm陶瓷台面，台面、柜体颜色可根据客户要求选择
11 | 试剂架 | 4500*350*400mm | 组 | 3 | 1750 | 5250 | 钢玻结构
12 | 白板 |  | 个 | 1 | 350 | 350
13 | 紫外灯 |  | 个 | 6 | 180 | 1080 | 每个实验台柜上需要两组紫外灯，不是手持的紫外灯，需要做单独的一路开关。紫外灯需要离实验台面1-1.5米。需加灯罩。
14 | 货架 | 1200*400*1800 | 组 | 3 | 1200 | 3600 | 准备室用
合计 | [5 empty] | 113060
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 参考单价/元 | 总价 | 备注
1 | 实验边台 | 8600*750*800 | 组 | 1 | 16000 | 16000
2 | 实验边台 | 5000*750*800 | 组 | 2 | 8000 | 16000
3 | 转角实验台 | 1000*1000*800 | 组 | 2 | 3000 | 6000
4 | 六边形实验台 | 边长900 | 组 | 4 | 6000 | 24000
5 | 墙上插座+岛式插座 | 五孔+双位单面岛式插座+双位双面岛式插座 | 个 | 15+11+4=30 |  | 2000 | PVC材质，含插座、电线
6 | 椅子 | 弓形靠背椅 | 个 | 35 | 200 | 7000
7 | 卷帘 | 2米宽*2米高 | 片 | 5 | 500 | 2500
8 | 一体机 | 希沃/75寸 | 套 | 1 | 15000 | 15000
9 | 黑板 | 4米 | 张 | 1 | 800 | 800
10 | 柜式空调 | KFR-50LW/NhGh38 | 台 | 2 | 6000 | 12000
11 | 货架 | 前景2000*6000*2000 | 个 | 2 | 450 | 900
合计 | [5 empty] | 102200
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 参考单价/元 | 总价/元 | 备注
1 | 通风柜 | 1800*880*2350 | 台 | 2 | 12000 | 24000 | 全钢结构，德式平头款，上下柜式： 1.柜体：采用1.0mm厚国标优质冷轧钢 板2.台面为20mm陶瓷台面 3.移门视窗滑轨为抗腐蚀尼龙材质4.内衬及导流板：5mm厚抗倍特内衬； 5.移动滑门：6mm钢化玻璃； 6.标配：液晶面板1个、 10A五孔插座4个
2 | 边台试剂架 | 4000*350*800 | 米 | 4 | 520 | 2080 | 普通钢玻璃，双层结构，每段上下两层试 剂放置层，每层由钢制层板+玻璃层板、φ 12.7mm304不锈钢挡杆构成，玻璃采用 8mm磨砂玻璃
3 | 中央台试剂架 | 5000*350*800 | 米 | 5 | 600 | 3000 | 普通钢玻璃，双层结构，每段上下两层试 剂放置层，每层由钢制层板+玻璃层板、φ 12.7mm304不锈钢挡杆构成，玻璃采用 8mm磨砂玻璃，每个立柱一个五孔插座
4 | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | pp材质；四开门，上玻璃下pp；带排风；pp双控锁
5 | 门禁 |  | 个 | 1 | 1000 | 1000
6 | 紧急喷淋装置 |  | 个 | 1 | 2500 | 2500
合 计 | [5 empty] | 40580