## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 三组实验中央台移位 |  | 项 | 1
2 | 实验台 | 1200*750*850 | 台 | 3 | 钢木结构 1.台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，防化、防潮、耐高温、抗撞击、耐刻刮以及耐磨，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强、台面无毒害、阻燃、不导电。 下柜： 2.柜体部分：柜体采用18mm厚E1级三聚氰胺板加工而成；表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨、耐腐蚀。外缘以2.1mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理，美观且不易损坏。 所有柜体的门：门板采用17mm厚E1级三聚氢氨板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。铰链选用实验室专用锌合金材质铰链。 3.柜子背板：选用9mm厚E1级中纤板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中。 4.导轨：全部采用三节式电镀静音滑轨，其钢材厚度不得小于1.2mm。材质采用镀锌钢，防锈耐腐蚀。能承受75磅负重，并确保100000次的开合。 5.支撑架：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种各种有机溶剂的性能。钢管为40*60*1.0mm钢管，支撑架连接部位连接的螺丝孔采用拉铆焊接焊接工艺焊接，焊接后表面平整，无焊接痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，经过表面处理后酸洗磷化环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂。 6.横梁：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种各种有机溶剂的性能。采用40*60*1.0mm钢管与主框架连接，连接处采用M8*20mm不锈钢螺丝紧固，槽板表面经处理后环氧树脂静电喷涂。
3 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 1 | pp材质 1.前面板、外侧板、后板、立柱及连接板：采用8mm厚瓷白色进口原料PP板制作； 2.内侧板：采用8mm厚瓷白色进口原料PP板制作或5mm厚的抗贝特板与外侧板粘压制作； 3.背板：采用采用8mm厚瓷白色进口原料PP板制作或5mm厚的抗贝特板与外侧板粘压制作； 4.后衬板、导流板：采用采用8mm厚瓷白色进口原料PP板制作或5mm厚的抗贝特板制作； 5.前底板及连接件：8mm厚瓷白色进口原料PP板制作； 6.集风罩：采用6mm厚聚丙烯材质一体成型制作； 上柜的顶部前面板设计为活动式前面板，以方便维修；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀；不能有外露的螺钉；外部连接装置都需抗化学腐蚀，用聚氯乙烯包裹的不锈钢部件或非金属材料。 7.上罩及下柜体：柜体采用8mm厚瓷白色进口原料PP板制作，具有防潮、防腐功能；下柜体内带酸碱柜箱体内胆采用耐强酸碱的PP模具成型，层板为8mm白色PP层板可在230高度范围以内调节高度，以适应不同高度的药品器皿存储。酸碱柜内带有排风接口，经管道连接至排风系统，实现挥发性废气的有效排放，同时箱体结构上预留箱体补充新风的间隙。 8.视窗：采用6mm 厚安全钢化玻璃，带PVC滑槽，上下开启灵活方便，无噪音，无段变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置； 9.同步带及同步轮组：同步轮采用冷轧/ABS材质，同步轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套，可防止滚动时同步轮与滚珠轴承位移松脱或偏磨卡死；同步轮组设有同步限位装置，可防同步带松脱至同步轮沟槽外；每条同步带与固定锁扣能承受最大为460kgf的拉伸测试而不脱落断裂。 10.电器：具备防腐、防爆照明灯，多功能（单相）插座，适用各种仪器插头。液晶显示控制面板，触摸型可控开关。 11.排水管：全部采用白色PP材料，标准配件； 12.螺丝：不锈钢标准件； 13.可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 14.照明：防水、防腐、防尘、密封，内置LED 20W日光灯； 15.插座：岛式带开关防腐蚀实验室专用，插线盒及插座，PP材质插线盒，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证万能单相插座，独立开关、控制电源，安全耐用。 16.台面材质：配置12.7mm厚实芯理化板台面
4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | (1)全钢结构. (2)柜体：1.0mm厚马钢冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门(器皿柜为上下玻璃门)。 (3)铰链：隐蔽型110度优质镀锌铰链；运动负重：不低于90kg(不低于100000次)。 (4)层板：1.0mm厚冷轧钢板经CNC剪裁后，环氧树脂阿克苏静电粉末喷涂。整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。所有板件三合一连接，结构稳固，防水，承重性能好且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境中使用。上柜门内嵌钢化玻璃，下柜全钢实门，器皿柜层板采用优质PVC或抗贝特板制作，表面开玻璃仪器专用插孔。
5 | 三联水龙头 |  | 套 | 3 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
6 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 3 | 水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 2.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
7 | 风管 | Φ250 | 米 | 3 | pp材质
8 | 弯头 | Φ250 | 个 | 1 | pp材质
9 | 止回阀 | Φ250 | 套 | 1
10 | 电动风阀 | Φ250 | 套 | 1
11 | 防雨帽 | Φ250 | 套 | 1
12 | 电缆及控制线 |  | 项 | 1
13 | 安装辅材及配件 |  | 项 | 1