## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 中央实验台 | 5700*1500*850 | 台 | 3 | （一）全钢结构，采用≥12.7mm厚实芯理化板（双面膜）台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： 1、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级； 2、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； 3、物理性能需提供符合GB/T17657-2022等标准报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.5mm，表面耐磨性能≥1125r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落； 4、甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级； 5、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%； 6、氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行567小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 7、具有欧盟指令（ROHS）检验报告； 8、具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告； (二)柜体及门板、抽屉、层板及背板：均采用采用马钢≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷塑后的钢板依据GB/T3325-2017标准(或GB24820-2009标准)经24h乙酸盐雾试验后，其检验结果≥10级；门板内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用，门板内安装隔音/消音材质。层板：采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，柜体内设有托架，位置任意可调。 (三)铰链：DTC品牌。采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启≥110度； (四)柜门、抽屉：采用全钢一体套色扣手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末阿克苏静电喷涂防腐处理。 (五)抽屉导轨：DTC品牌，采用三节承重钢珠自动回位静音滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。 (六)调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异，高度可调节范围为30-50mm
2 | 边台 | 10000*500*800 | 组 | 2 | 同上
3 | 整体通风柜 | 4500*1500*1500 | 台 | 3 | 1.结构：全钢型通风柜 2.外形尺寸：W4500mm*D1500mm*H1500mm 3、台面要求：同实验台台面要求，颜色与实验室台面颜色一致。 4、内衬板及导流板：采用5mm厚实验室专用通风柜弗纤板。满足以下性能 （1）耐高温性能：提供检测机构出具的检测报告，检测结果为：表面未产生裂纹。 （2）表面耐污染性能：对不少于10项化学试剂进行检测，其中至少盐酸、浓硫酸、氢氟酸、氢氧化钠饱和溶液且检测结果为5级（无明显变化）。 5、视窗：采用钢化安全玻璃，无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置，通风柜升降视窗采用含钢丝的齿形传动带传动，同步传动轮间设有机床标准同步轴。滑动部分采用耐腐耐磨新型复合材料。 6、插座：通风柜电源为防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 7、照明：采用隐藏式30W日光灯照明，光源和气体隔离。 8、控制操作面板：采用优质防水触摸式液晶面板开关。 9、不锈钢合页：耐腐蚀、承重、经久耐用。不锈钢合页需通过GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准检验。 10、移动门玻璃：6mm厚钢化安全玻璃（有CCC安全标志） | 9000
4 | 小水杯 | 260*140*180 | 个 | 18 | PP一体成型杯槽
5 | 三联水龙头 |  | 套 | 3 | 1、主体材质为加厚H63铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥62.3%。直管管径≥26mm,整体高度≥585mm,重量≥1740g,臂管管径≥22mm,鹅颈管径≥19mm,可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm,距离鹅颈主管≥160mm,双柄间距≥245mm,双柄出水嘴距离台面≥113mm,进水接管长度≥60mm,壁厚≥2.5mm,固定底座直径≥55mm,底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。 2、实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表 面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，需提供国家认可的第三检测机构出具的检验报告。 3、实验室化验水龙头依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°,弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。 4、实验室化验水龙头通过甲醛、乙醛、丙烯醛、苯、甲苯、乙苯等检测，测试结果均要求为ND未检出。需提供满足以上要求的相应检测报告。 5、水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。 6、旋转出水管寿命：旋转出水管进行8×104个循环试验，试验过程中出水管无变形、断裂现象，出水管与本体连接部分无变形、断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。断裂、各部件无漏水现象，符合阀芯下游密封性要求。 7、中性盐雾试验(试验816h):依据GB/T 10125-2021检测标准，进行816h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀。 8、实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命达到66万次以上。
6 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 3 | 水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 1.材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 2.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 3.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
7 | 洗眼器 |  | 套 | 3 | 1、主体：高度≥220mm,加厚H59铜质,符合YS/T 910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟。 4、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便。 5、水压：耐水压≥7巴。 6、符合GB/T 38144-2019标准，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，（提供国家节水器具产品质量监督检验中心出具的检测报告）。 7、▲中性盐雾试验24h：符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。 8、台式洗眼器依据ISO 16869:2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级。
8 | 触摸面板 |  | 套 | 9 | 操作显示面板，3.5寸触摸屏明装，用户及系统参数设置，显示实时面风速，视窗高度，阀门开度，紧急排风，电源照明
9 | 位移传感器 |  | 套 | 9 | 0-1000 mm视窗位移传感器，包塑不锈钢拉绳，模拟量输出0-5vdc信号，抗干扰强。
10 | 面风速传感器 |  | 套 | 9 | 0-10v标准信号，输出信号与风速为线性关系，良好抗震性抗污染能力，可以很方便很方便的将探头固定在被测气流位置
11 | 变风量蝶阀315 |  | 套 | 9 | 一体成型确保强度高及耐腐及耐用性，，带气密环确保无啸叫，风阀快速执行器，原装进口瑞士搏力谋执行器，全程时间2.5S
12 | 风管 | Φ315 | 米 | 12 | pp材质
13 | 风管 | Φ500 | 米 | 16 | pp材质
14 | 风管 | Φ800 | 米 | 5 | pp材质
15 | 风管 | 1000*630 | 米 | 3 | pp材质
16 | 弯头 | Φ500 | 个 | 4 | pp材质
17 | 弯头 | Φ800 | 个 | 2 | pp材质
18 | 三通 | Φ500/Φ500/Φ800 | 个 | 1 | pp材质
19 | 玻璃钢离心风机 | 27000m³/h,805pa | 台 | 1
20 | 风机进出口接头 |  | 套 | 1 | pp材质
21 | 70℃防火阀 | Φ500 | 套 | 1 | pp材质
22 | 70℃防火阀 | Φ800 | 套 | 1 | pp材质
23 | 止回阀 | 1000*630 | 套 | 1 | pp材质
24 | 电动风阀 | Φ315 | 套 | 9 | pp材质
25 | 活性炭吸附箱 | 27000m³/h | 台 | 1
26 | 防雨帽 | 1000*630 | 套 | 1
27 | 变频控制系统 | 含PLC变频器、控制箱及电器元件 | 套 | 1
28 | 压力传感器 |  | 套 | 1
29 | 电缆及控制线 |  | 项 | 1
30 | 安装辅材及配件 |  | 项 | 1