附件1

第一包：生物化学与分子生物学实验室采购设备清单

| 生物化学与分子生物学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人：程老师15855198331 技术答疑：赵老师18226418606 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 参考技术参数 | 参考品牌 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 迷你涡旋仪 | 1、振幅直径：4.5mm； 2、速度：2500-4500rpm； 3、适用规格：适用于直径小于30mm的管子； 4、运行模式：点动； 5、电机类型：无刷电机； 6、重量：500g。 | Oxford LAB FISH 三量 | VM-M | 台 | 3 |  |  |
| 2 | PCR仪 | 1、样品基座：0.2ml，96孔； 2、最大模块变温速率3.0℃/Sec，变温速率可调节； 3、★最大样本变温速率2.2℃/Sec； 4、温度范围: 0-100.0℃； 5、温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃），温度校验标准可追溯至美国国家标准技术局（NIST）； 6、PCR体积范围：10—100 uL； 7、★5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置操作简单方便； 8、程序存储：机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序； 9、★有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，客户可免费下载Instrument Connect手机app到iphone或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以通过Thermo Fisher Cloud平台在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机； 10、★联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； 11、★内置热学模拟模式，可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler, Takara Dice, BIOER XP等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡； 12、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等； 13、内置AutoDelta选项，适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整； 14、其他功能：多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等。 | Applied Biosystems BIO-RAD 赛默飞 | MiniAmp | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 迷你离心机 | 1、离心机盖子自动开启时，电子安全制动会立即停止离心机转动，确保用户安全使用。 2、固定转速：6000rpm或2000g离心力； 3、噪声：＜55分贝； 4、转子容量：8*1.5/2.0ml离心管，8*0.2/0.5ml离心管（配合适配器使用），2*8管PCR管转子； 5、显示：数字显示； 6、不平衡监测功能：有； 7、功率：10瓦； 8、尺寸：162*157*115mm。 | Oxford JOANLAB BKMAM | C8 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 水浴锅 | 1、输入电源：AC220V 50HZ； 2、功率：1500W； 3、显示方式：LED数码管； 4、孔数：6个； 5、控温范围：室温+5-100℃； 6、控温精度：≤±0.5℃； 7、温度分辨率：0.1℃； 8、工作尺寸：500*300*120mm； 9、内胆尺寸：500*300*150mm； 10、净重：8kg。 | 力辰科技 JOANLAB BKMAM | HH-6 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 微波炉 | 1、开门方式：拉手开门，机械转盘款； 2、产品容量：20L； 3、额定功率：1150W； 4、产品功率：700W； 5、工作频率：2450MHz； 6、额定电压：220V/50Hz； 7、转盘直径：255mm； 8、炉腔尺寸：宽307*高212*深307mm。 | 美的 格力 格兰仕 | M1-211A | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 低速离心机 | 1、采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统； 2、微机变频控制系统，液晶显示，具有转速和离心力双显示功能； 3、单旋钮设置键，方便快速参数设定； 4、具有快速程序调用按键，9组程序存储空间，9档加减速度控制，停机无回荡功能； 5、运行中可随时更改参数，无需停机； 6、采用弹簧悬挂减振系统，不平衡量可达20克； 7、独特的风冷排风设计，温升低、噪音小； 8、离心结束后上盖自动打开，便于取放样品； 9、具有故障自动诊断系统，针对超速、不平衡、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用； 10、最高转速（max.speed)：5000r/min； 11、最大相对离心力(max.rcf)：4470×g； 12、噪音（Noise）：≤65dB； 13、升速时间：＜35s，降速时间：＜45s（制动模式）； 14、转速精度 Speed Accuracy：±10 r/min； 15、外形尺寸 Dimension（cm）：52×40×36cm； 16、配置：配15ml*16离心管转子、紫帽采血管转子和5ml EP管转子。 | 百欧 JOANLAB BKMAM | TDL-320（配15ml离心管转子、紫帽采血管转子和5ml EP管转子） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 高速离心机 | 1.微机变频控制技术，液晶显示； 2.交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统； 3.单旋钮设置键，方便快速参数设定； 4.具有程序快速调用按键，9组常用程序，9档加减速； 5.进口恩布拉科压缩机组，制冷加热双回路设计精确控温； 6.离心内腔采用不锈钢316材料，不产生浮锈； 7.自动识别转子程序和失衡检测功能，确保离心安全性； 8.转子安装采用膨胀式结构，更换转子轻松方便； 9.运行中可随时更改参数（rpm/rcf），无需停机； 10.Short Spin瞬时离心功能，按住即可离心； 11.定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时； 12.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。 13.最高转速≥18000rpm； 14.最大相对离心力≥21953×g； 15.温度设定范围-20℃～40℃±1℃； 16.噪音≤56dB； 17.外形尺寸58×33×31cm； 18.配置：1.5/2.2ml*24角转子。 | 百欧 JOANLAB BKMAM | TGL-10R（配1.5ml离心管，P2转子） | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 称量天平 | 1、功率：3W； 2、显示方式：LCD液晶显示，带背光； 3、准确度级别：III级； 4、称量范围：0.1-600g； 5、最小称量值：0.1g； 6、分度值：0.1g； 7、线性误差：±0.2g； 8、重复性误差：±0.2g； 9、稳定时间：1-2S； 10、秤盘规格：143mm*192mm； 11、产品尺寸：225*220*80mm。 | 力辰科技 JOANLAB BKMAM | YP6001B | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 电泳仪基础电源 | 1、输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)； 2、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟； 3、具有暂停功能，暂停期间调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性； 4、有断电后自动恢复功能； 5、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳； 6、安全标准：通过EN-61010, CE标准； 7、具有误操作、故障等智能提示功能。 | 伯乐 沪析 仪米 | 1645050 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 水平电泳槽 | 1、功能要求：对核酸进行分离，应用于PCR产物分析、RFLP、Southern和Northern杂交、分离粘端质粒DNA限制性酶切产物等 2、电泳槽尺寸：12×26×6.5cm 3、胶盘尺寸:7×10 cm ★4、样品通量：8-30个 5、缓存液容量：～270ml ★6、溴酚蓝染料迁移率≥4.5Cm/Hr(At 200V) 配置要求： 7、电泳槽 8、带电源线的安全盖 9、水平测量器 10、电泳梳8孔和15孔 11、制胶器 12、7×10胶盘 | 伯乐 析牛 拓赫 | 1704467 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 紫外/可见分光光度计 | 数字显示测量示值。 2、自动调零自动调百。 3、宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。 4、选配输出端口RS232，可实现连接打印机和连接电脑的功能。 5、采用原装进口钨灯，保证仪器的使用寿命。 6、仪器采用最新的微机处理技术，操作简单。 7、自动光门，保证光电传感器的使用寿命，仪器测试更加简单。 8、光学系统：消色差（1200条/mm光栅）； 9、波长范围：320-1020nm 10、波长准确度：±2nm； 11、光谱带宽：5nm； 12、波长重复性：≤1nm； 13、透射比准确度：±0.5%T； 14、稳定性：±0.004A/h@500nm； 15、漂移：≤0.1%T； 16、噪声：≤0.2%T； 17、工作方式：T,A,C； 18、调零方式：自动； 19、重量：8kg； 20、输出方式：打印机； 21、光源：进口钨灯； 22、打印接口：选配； 23、光度范围：0-200%T，-3-3A,0-9999C。 | 上海佑科 北京普析 上海元析 | 722 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 酶标仪 | 1、光源：石英卤素灯； 2、检测通路：单光路检测，两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道）； 3、波长范围：340-850nm； 4、滤光片：8位滤光片轮，配3块滤光片：405、450、620nm； 5、读数范围：0-6 Abs； 6、准确性（405nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs）； 7、精确性（405nm）：CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs)，标准测量模式； 8、分辨率：0.001Abs； 9、线性范围：0-3Abs,96孔板，快速测量模式；0-4Abs,96孔板，标准测量模式； 10、测量速度：6 s，96 孔板，快速测量模式；12 s，96 孔板，标准测量模式； 11、适用板型：96孔板； 12、振荡器:线性振荡，三档速度可选； 13、温控范围：室温+4℃至50℃； 14、按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言； 15、数据存储：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果，数据可通过USB接口导出，具有3个USB接口分别连接电脑、U盘、打印机； 16、软件：包括SkanIt软件，无须密码狗，不限安装。 17、配置原装孵育器。 | 赛默飞 德铁 尚仪 | Multiskan FC | 台 | 1 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | “参考型号规格”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及科研使用需求即可。 因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。 |  |  |  |  |  |  |

第二包：生物化学与分子生物学实验室边台及配套采购设备清单

| 生物化学与分子生物学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人：程老师15855198331 技术答疑：赵老师18226418606 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器设备名称 | 参考规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 参考图片 |
| 1 | 教师讲台 | 1500*750*850 | 全钢结构，20mm厚，国内一线品牌陶瓷台面，安装正泰品牌五孔10A插座1个 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850 | 全钢结构，20mm厚，国内一线品牌陶瓷台面，每个安装正泰品牌五孔10A插座8个，每个安装PP材质滴水架4个，每个安装PP材质水槽4个，每个安装陶瓷阀芯三口冷水龙头4个，每个安装试剂架3个 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 边台实验台 | 6000*750*850 | 全钢结构，20mm厚，国内一线品牌陶瓷台面，每个安装正泰品牌五孔10A插座12个 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 仪器暂存边台 | 6000*600*850 | 全钢结构，20mm厚，国内一线品牌陶瓷台面，每个安装正泰品牌五孔10A插座9个 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | PP水槽 | 550*450*310 | PP材质 | 套 | 12 |  |  |  |
| 6 | 滴水架 | PP | PP材质 | 套 | 12 |  |  |  |
| 7 | 实验凳 |  | PU双钢圈凳面，不锈钢支撑，气压升降，脚钉款。 | 张 | 45 |  |  |  |
| 8 | 玻璃白板 | 1000*2000 | 玻钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电源盒 | 220V 10A | 正泰品牌五孔10A插座 | 套 | 36 |  |  |  |
| 10 | 三口冷水龙头 | 常规 | 陶瓷阀芯 | 套 | 12 |  |  |  |
| 11 | 药品柜 | 900*450*1800 | 全钢结构 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 全钢结构 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 万向排气罩 | 需连接排烟管道 | 一面墙，玻璃打孔，含风管、静音风机等（三个一组） | 个 | 6 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | “参考型号规格”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及科研使用需求即可。 因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人              ，身份证号码              ，系              公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对              公司与安徽医科大学临床医学院就              项目合作并签订《              合同》（下称主合同）事宜，为确保              公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下              公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为              公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至              公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

附件3

廉 政 承 诺 书

甲方：安徽医科大学临床医学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件4-1

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迷你涡旋仪 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | PCR仪 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 迷你离心机 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 水浴锅 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 微波炉 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 低速离心机 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 高速离心机 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 称量天平 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 电泳仪基础电源 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 水平电泳槽 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 紫外/可见分光光度计 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | 酶标仪 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 商务标用 产品清单报价表（第一包）

- 商务标用 产品清单报价表（第二包）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师讲台 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 中央台 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 3 | 边台实验台 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 仪器暂存边台 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | PP水槽 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | 滴水架 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 7 | 实验凳 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 8 | 玻璃白板 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 电源盒 |  |  |  | 36 |  |  |  |
| 10 | 三口冷水龙头 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 11 | 药品柜 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | 器皿柜 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 万向排气罩 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-2：技术标用 投标设备清单（第一包）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 技术参数 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迷你涡旋仪 |  |  |  |  |
| 2 | PCR仪 |  |  |  |  |
| 3 | 迷你离心机 |  |  |  |  |
| 4 | 水浴锅 |  |  |  |  |
| 5 | 微波炉 |  |  |  |  |
| 6 | 低速离心机 |  |  |  |  |
| 7 | 高速离心机 |  |  |  |  |
| 8 | 称量天平 |  |  |  |  |
| 9 | 电泳仪基础电源 |  |  |  |  |
| 10 | 水平电泳槽 |  |  |  |  |
| 11 | 紫外/可见分光光度计 |  |  |  |  |
| 12 | 酶标仪 |  |  |  |  |

附件4-2：技术标用 投标设备清单（第二包）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 技术参数 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师讲台 |  |  |  |  |
| 2 | 中央台 |  |  |  |  |
| 3 | 边台实验台 |  |  |  |  |
| 4 | 仪器暂存边台 |  |  |  |  |
| 5 | PP水槽 |  |  |  |  |
| 6 | 滴水架 |  |  |  |  |
| 7 | 实验凳 |  |  |  |  |
| 8 | 玻璃白板 |  |  |  |  |
| 9 | 电源盒 |  |  |  |  |
| 10 | 三口冷水龙头 |  |  |  |  |
| 11 | 药品柜 |  |  |  |  |
| 12 | 器皿柜 |  |  |  |  |
| 13 | 万向排气罩 |  |  |  |  |

附件4-3：技术标用参数偏离表（第一包）

| 序号 | 产品名称 | 招标规格参数 | 投标产品品牌及参数 不要复制招标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迷你涡旋仪 | 1、振幅直径：4.5mm； 2、速度：2500-4500rpm； 3、适用规格：适用于直径小于30mm的管子； 4、运行模式：点动； 5、电机类型：无刷电机； 6、重量：500g。 |  |  |
| 2 | PCR仪 | 1、样品基座：0.2ml，96孔； 2、最大模块变温速率3.0℃/Sec，变温速率可调节； 3、★最大样本变温速率2.2℃/Sec； 4、温度范围: 0-100.0℃； 5、温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃），温度校验标准可追溯至美国国家标准技术局（NIST）； 6、PCR体积范围：10—100 uL； 7、★5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置操作简单方便； 8、程序存储：机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序； 9、★有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，客户可免费下载Instrument Connect手机app到iphone或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以通过Thermo Fisher Cloud平台在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机； 10、★联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； 11、★内置热学模拟模式，可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler, Takara Dice, BIOER XP等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡； 12、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等； 13、内置AutoDelta选项，适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整； 14、其他功能：多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等。 |  |  |
| 3 | 迷你离心机 | 1、离心机盖子自动开启时，电子安全制动会立即停止离心机转动，确保用户安全使用。 2、固定转速：6000rpm或2000g离心力； 3、噪声：＜55分贝； 4、转子容量：8*1.5/2.0ml离心管，8*0.2/0.5ml离心管（配合适配器使用），2*8管PCR管转子； 5、显示：数字显示； 6、不平衡监测功能：有； 7、功率：10瓦； 8、尺寸：162*157*115mm。 |  |  |
| 4 | 水浴锅 | 1、输入电源：AC220V 50HZ； 2、功率：1500W； 3、显示方式：LED数码管； 4、孔数：6个； 5、控温范围：室温+5-100℃； 6、控温精度：≤±0.5℃； 7、温度分辨率：0.1℃； 8、工作尺寸：500*300*120mm； 9、内胆尺寸：500*300*150mm； 10、净重：8kg。 |  |  |
| 5 | 微波炉 | 1、开门方式：拉手开门，机械转盘款； 2、产品容量：20L； 3、额定功率：1150W； 4、产品功率：700W； 5、工作频率：2450MHz； 6、额定电压：220V/50Hz； 7、转盘直径：255mm； 8、炉腔尺寸：宽307*高212*深307mm。 |  |  |
| 6 | 低速离心机 | 1、采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统； 2、微机变频控制系统，液晶显示，具有转速和离心力双显示功能； 3、单旋钮设置键，方便快速参数设定； 4、具有快速程序调用按键，9组程序存储空间，9档加减速度控制，停机无回荡功能； 5、运行中可随时更改参数，无需停机； 6、采用弹簧悬挂减振系统，不平衡量可达20克； 7、独特的风冷排风设计，温升低、噪音小； 8、离心结束后上盖自动打开，便于取放样品； 9、具有故障自动诊断系统，针对超速、不平衡、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用； 10、最高转速（max.speed)：5000r/min； 11、最大相对离心力(max.rcf)：4470×g； 12、噪音（Noise）：≤65dB； 13、升速时间：＜35s，降速时间：＜45s（制动模式）； 14、转速精度 Speed Accuracy：±10 r/min； 15、外形尺寸 Dimension（cm）：52×40×36cm； 16、配置：配15ml*16离心管转子、紫帽采血管转子和5ml EP管转子。 |  |  |
| 7 | 高速离心机 | 1.微机变频控制技术，液晶显示； 2.交流变频无刷电机驱动，免维护，配备霍尔测速系统； 3.单旋钮设置键，方便快速参数设定； 4.具有程序快速调用按键，9组常用程序，9档加减速； 5.进口恩布拉科压缩机组，制冷加热双回路设计精确控温； 6.离心内腔采用不锈钢316材料，不产生浮锈； 7.自动识别转子程序和失衡检测功能，确保离心安全性； 8.转子安装采用膨胀式结构，更换转子轻松方便； 9.运行中可随时更改参数（rpm/rcf），无需停机； 10.Short Spin瞬时离心功能，按住即可离心； 11.定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时； 12.具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等多项保护，确保仪器安全运行。 13.最高转速≥18000rpm； 14.最大相对离心力≥21953×g； 15.温度设定范围-20℃～40℃±1℃； 16.噪音≤56dB； 17.外形尺寸58×33×31cm； 18.配置：1.5/2.2ml*24角转子。 |  |  |
| 8 | 称量天平 | 1、功率：3W； 2、显示方式：LCD液晶显示，带背光； 3、准确度级别：III级； 4、称量范围：0.1-600g； 5、最小称量值：0.1g； 6、分度值：0.1g； 7、线性误差：±0.2g； 8、重复性误差：±0.2g； 9、稳定时间：1-2S； 10、秤盘规格：143mm*192mm； 11、产品尺寸：225*220*80mm。 |  |  |
| 9 | 电泳仪基础电源 | 1、输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)； 2、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟； 3、具有暂停功能，暂停期间调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性； 4、有断电后自动恢复功能； 5、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳； 6、安全标准：通过EN-61010, CE标准； 7、具有误操作、故障等智能提示功能。 |  |  |
| 10 | 水平电泳槽 | 1、功能要求：对核酸进行分离，应用于PCR产物分析、RFLP、Southern和Northern杂交、分离粘端质粒DNA限制性酶切产物等 2、电泳槽尺寸：12×26×6.5cm 3、胶盘尺寸:7×10 cm ★4、样品通量：8-30个 5、缓存液容量：～270ml ★6、溴酚蓝染料迁移率≥4.5Cm/Hr(At 200V) 配置要求： 7、电泳槽 8、带电源线的安全盖 9、水平测量器 10、电泳梳8孔和15孔 11、制胶器 12、7×10胶盘 |  |  |
| 11 | 紫外/可见分光光度计 | 数字显示测量示值。 2、自动调零自动调百。 3、宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。 4、选配输出端口RS232，可实现连接打印机和连接电脑的功能。 5、采用原装进口钨灯，保证仪器的使用寿命。 6、仪器采用最新的微机处理技术，操作简单。 7、自动光门，保证光电传感器的使用寿命，仪器测试更加简单。 8、光学系统：消色差（1200条/mm光栅）； 9、波长范围：320-1020nm 10、波长准确度：±2nm； 11、光谱带宽：5nm； 12、波长重复性：≤1nm； 13、透射比准确度：±0.5%T； 14、稳定性：±0.004A/h@500nm； 15、漂移：≤0.1%T； 16、噪声：≤0.2%T； 17、工作方式：T,A,C； 18、调零方式：自动； 19、重量：8kg； 20、输出方式：打印机； 21、光源：进口钨灯； 22、打印接口：选配； 23、光度范围：0-200%T，-3-3A,0-9999C。 |  |  |
| 12 | 酶标仪 | 1、光源：石英卤素灯； 2、检测通路：单光路检测，两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道）； 3、波长范围：340-850nm； 4、滤光片：8位滤光片轮，配3块滤光片：405、450、620nm； 5、读数范围：0-6 Abs； 6、准确性（405nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs）； 7、精确性（405nm）：CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs)，标准测量模式； 8、分辨率：0.001Abs； 9、线性范围：0-3Abs,96孔板，快速测量模式；0-4Abs,96孔板，标准测量模式； 10、测量速度：6 s，96 孔板，快速测量模式；12 s，96 孔板，标准测量模式； 11、适用板型：96孔板； 12、振荡器:线性振荡，三档速度可选； 13、温控范围：室温+4℃至50℃； 14、按键显示：高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言； 15、数据存储：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果，数据可通过USB接口导出，具有3个USB接口分别连接电脑、U盘、打印机； 16、软件：包括SkanIt软件，无须密码狗，不限安装。 17、配置原装孵育器。 |  |  |

附件4-3：技术标用参数偏离表（第二包）

| 序号 | 产品名称 | 招标规格参数 |  | 投标产品品牌及参数 不要复制招标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师讲台 | 1500*750*850 | 全钢结构，20mm厚，国内一线品牌陶瓷台面，安装正泰品牌五孔10A插座1个 |  |  |
| 2 | 中央台 | 4500*1500*850 | 全钢结构，20mm厚，国内一线品牌陶瓷台面，每个安装正泰品牌五孔10A插座8个，每个安装PP材质滴水架4个，每个安装PP材质水槽4个，每个安装陶瓷阀芯三口冷水龙头4个，每个安装试剂架3个 |  |  |
| 3 | 边台实验台 | 6000*750*850 | 全钢结构，20mm厚，国内一线品牌陶瓷台面，每个安装正泰品牌五孔10A插座12个 |  |  |
| 4 | 仪器暂存边台 | 6000*600*850 | 全钢结构，20mm厚，国内一线品牌陶瓷台面，每个安装正泰品牌五孔10A插座9个 |  |  |
| 5 | PP水槽 | 550*450*310 | PP材质 |  |  |
| 6 | 滴水架 | PP | PP材质 |  |  |
| 7 | 实验凳 |  | PU双钢圈凳面，不锈钢支撑，气压升降，脚钉款。 |  |  |
| 8 | 玻璃白板 | 1000*2000 | 玻钢材质 |  |  |
| 9 | 电源盒 | 220V 10A | 正泰品牌五孔10A插座 |  |  |
| 10 | 三口冷水龙头 | 常规 | 陶瓷阀芯 |  |  |
| 11 | 药品柜 | 900*450*1800 | 全钢结构 |  |  |
| 12 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 全钢结构 |  |  |
| 13 | 万向排气罩 | 需连接排烟管道 | 一面墙，玻璃打孔，含风管、静音风机等（三个一组） |  |  |